行知学院电化学工作站采购需求询价单

- 设备技术参数

| 序号 | 设备名称 | 功能要求 | 技术参数 | 质量标准 | 验收条件及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电化学工作站 | 满足教学活动使用 | ▲1.电化学工作站可同时控制同一电解池中的两个工作电极的电位，也能被用于其它需要双工作电极的情况。 ▲2.电化学工作站配有线性扫描伏安法、循环伏安法、差分常规脉冲伏安法、差分脉冲电流检测、三脉冲电流检测、积分脉冲电流检测、双差分脉冲电流检测、恒电位间歇滴定法、电流扫描计时电位法、恒电流间歇滴定法、电化学噪声测量、阶梯波伏安法、计时安培法、差分脉冲伏安法、时间-电流曲线等方法。 ▲3.电化学工作站两个通道的电位范围均为±10 V，最大电流：±250 mA 连续（两个通道电流之和），±300 mA 峰值，槽压：±13 V，恒电位仪上升时间：小于 1 μs, 通常 0.8 μs，恒电位仪带宽（-3分贝）：1 MHz，所加电位分辨：电位范围的0.0015%，所加电位准确度：±1 mV，所加电位噪声：< 10 mV 均方根植，测量电流范围：±10 pA 至 ±0.25 A，测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低 0.3 fA，电流测量准确度：电流灵敏度1e-3A/V至1e-7A/V时为0.2%，其他范围为1%；输入偏置电流：< 10 pA。 4.电化学工作站保障数据准确性，恒电位仪上升时间：小于 1 μs，所加电位准确度至少满足：±1 mV。 5.电化学工作站恒电流范围：0.3 nA-250 mA，所加电流分辨率：电流范围的0.03%，测量电位分辨率：测量范围的0.0015%，所加电流准确度：±20 pA，电流3e-7A至 3e-3A时至少满足0.3%，适配微电流测试体系。CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000 V/s，双通道同步扫描及采样可至10,000 V/s，扫描时的电位增量：0.1 mV，CA和CC的脉冲宽度： 0.0001至1000 sec，CA的最小采样间隔：0.4ms，双通道同步，CC的最小采样间隔： 0.4ms，ACV频率范围：0.1Hz至10kHz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据。 6.电化学工作站用作双恒电位仪测量时，允许第二工作电极的电位独立控制在恒定电位外，第二工作电极的电位可与第一工作电极同步扫描或阶跃。 7. 电化学工作站仪器内含双通道高速数据采集系统，电位电流信号滤波器，多级信号增益，自动或手动iR降补偿。 8.电化学工作站具有快速数据采集系统；可双通道同步采样。 9.附件：电极线，USB通讯线，电源 （带“▲”指标为必须满足技术指标） | 符合国家或行业标准 | 按设备性能以及具体参数逐一测试验收 |
| 2 | 电脑（主机+显示器） | 搭配电化学工作站使用 | 1.电脑配置不低于I5/16G/512G 2.显示屏尺寸≥23.8寸 | 符合国家或行业标准 | 按设备性能以及具体参数逐一测试验收 |
| 3 | 电极 | 搭配电化学工作站使用 | 1.L型玻碳电极φ6*80mm，玻碳芯φ5mm 2.材质为玻璃碳 3.电极外套PEEK材质、PTFE材质 | 符合国家或行业标准 | 按设备性能以及具体参数逐一测试验收 |
| 4 | 电极夹 | 搭配电化学工作站使用 | 1.10*15mm，φ6*80mm 2.铂片和铂丝焊接点采用0.7mm铂丝高温点焊 2.铂纯度99.99以上 | 符合国家或行业标准 | 按设备性能以及具体参数逐一测试验收 |

- 设备清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电化学工作站及附件 | 详见上述技术参数部分 | 套 | 1 |  |
| 2 | 电脑（主机+显示器） | 配置不低于I5/16G/512G，23.8寸显示屏 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电极 | GCL型玻碳电极，玻碳芯φ5mm | 根 | 2 |  |
| 4 | 电极夹 | 10*15mm,φ6*80mm 铂片电极夹 | 根 | 2 |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

- 质保服务

质保期：电化学工作站和电脑提供至少 3 年的保修服务。